Opis protokołu Modbus AirDetPM
(draft)

Adres:	73 (domyślnie), 74, 54 lub 55
Baudrate:	9600bps
Parity:	Even

Address	Register type	Nazwa	Opis
0	input	DevID	Typ urządzenia / 0xHHLL / HH – 0x02 – AirDetPM LL – 0x00 – pyłomierz Sensirion
1	input	SerialNumber	Numer seryjny (uint16_t)
2	input	ProdYear	Rok produkcji (uint16_t)
3	input	Firmware	Wersja oprogramowania w formacie BCD, czyli 0x0123 => v1.23
4	input	FailureCode	Kod awarii (0x0000 – brak)
5	input	ThermoL	Wartość temperatury PCB w *C (float) / Ma wartość NAN w przypadku braku gotowości / awarii czujnika temperatury
6	input	ThermoH
7	input / holding	Heater	Stan grzejnika wraz z możliwością jego sterowania. / 0xa55a – załączony / inna wartość – wyłączony / Wpisanie tu 0xa55a załączy go tylko w przypadku jeśli działa czujnik temperatury i temperatura nie jest za wysoka (w przypadku braku włączenia zgłosi Modbus Exception 0x04 (SERVER DEVICE FAILURE) ). Wpisanie każdej innej wartości wyłączy grzejnik.
8	Input	PMStatus	Status pyłomierza (opis w tabelce niżej)
9	input	MC_PM1_0L	Wartość stężenia pyłu PM1.0 (w ug/m3) (float)
10	input	MC_PM1_0H
11	input	MC_PM2_5L	Wartość stężenia pyłu PM2.5 (w ug/m3) (float)
12	input	MC_PM2_5H
13	input	MC_PM4_0L	Wartość stężenia pyłu PM4.0 (w ug/m3) (float)
14	input	MC_PM4_0H
15	input	MC_PM10L	Wartość stężenia pyłu PM10 (w ug/m3) (float)
16	input	MC_PM10H
17	input	NC_PM0_5L	Liczba cząstek PM0.5 (w #/cm3) (float)
18	input	NC_PM0_5H
19	input	NC_PM1_0L	Liczba cząstek PM1.0 (w #/cm3) (float)
20	input	NC_PM1_0H
21	input	NC_PM2_5L	Liczba cząstek PM2.5 (w #/cm3) (float)
22	input	NC_PM2_5H
23	input	NC_PM4_0L	Liczba cząstek PM4.0 (w #/cm3) (float)
24	input	NC_PM4_0H
25	input	NC_PM10L	Liczba cząstek PM10 (w #/cm3) (float)
26	input	NC_PM10H
27	input	TPSL	Typowa wielkość cząstek (w nm) (float)
28	input	TPSH

PMStatus:
Nr bitu	Znaczenie ogólne	Znaczenie „1”
0	power_off	pyłomierz wyłączony
1	not_ready	pyłomierz nie jest gotowy
2	error	awaria pyłomierza (globalna flaga)
3	error_power	awaria zasilania pyłomierza
4	error_communication	problem z komunikacją
5	error_laser	problem z laserem
6	error_fan	problem z wentylatorem
7	warning_fan_speed	prędkość wentylatora nie jest odpowiednia
8	reserved	-------------
9	reserved	-------------
10	reserved	-------------
11	reserved	-------------
12	reserved	-------------
13	reserved	-------------
14	reserved	-------------
15	reserved	-------------

W idealnym przypadku wartość PMStatus jest równa 0x0000
Kolor czerwony – zapalenie tego oznacza, że wartość pomiarowa nie jest poprawna
Kolor żółty – wartość pomiarowa jest niedokładna