Opis protokołu System Monitoringu Gazu
(draft)

Adres:	73 (domyślnie), 74, 54 lub 55
Baudrate:	9600bps
Parity:	Even
Address	Register type	Nazwa	Opis
0	input	DevID	Typ urządzenia
1	input	SerialNumber	Numer seryjny
2	input	ProdYear	Rok produkcji
3	input	Firmware	Wersja oprogramowania
4	input	FailureCode	Kod awarii (0x0000 - brak)

DevID:

0xHHLL
HH	– 0x03 – AirDet
LL	– 0x05 – ilość zainstalowanych detektorów

Firmware:
w formacie BCD, czyli 0x0123 => v1.23

Od adresu 1000 kolejno znajdują się statusy sensorów (ich ilość można określić za pomocą DevID, więc odczytanie wartości pomiarowej wszystkich sensorów wymagać będzie zapytania o rejestry od adresu 1000 i ilość (4 * DevID.LL)

Address	Register type	Nazwa	Opis
1000	input	SensorID	Typ sensora 1
1001	input	SensorStatus	Status sensora 1
1002	input	ValueL	Wartość pomiarowa int32_t sensora 1
1003	input	ValueH
1004	input	SensorID	Typ sensora 2
1005	input	SensorStatus	Status sensora 2
1006	input	ValueL	Wartość pomiarowa int32_t sensora 2
1007	input	ValueH
….	…..	…..	….

SensorStatus:
Nr bitu	Znaczenie ogólne	Znaczenie „1”
0	power_off	moduł pomiarowy wyłączony
1	not_ready	moduł pomiarowy nie jest gotowy
2	error	awaria modułu
3	calibration_mode	moduł w trybie kalibracji
4	temperature_outside_range	temperatura modułu poza zakresem
5	calibration_needed	wymagana kalibracja
6	overrange	przekroczenie zakresu pomiarowego
7	crosssensitivity_not_compensated	brak kompensacji czułości skrośnej
8	temperature_gradient	wykryto nagłą zmianę temperatury
9	humidity_gradient	wykryto nagłą zmianę wilgotności
10	reduced_accuracy	zmniejszona dokładność,
11	reserved	-------------
12	reserved	-------------
13	reserved	-------------
14	reserved	-------------
15	reserved	-------------

W idealnym przypadku wartość SensorStatus jest równa 0x0000
Kolor czerwony – zapalenie tego oznacza, że wartość pomiarowa nie jest poprawna
Kolor żółty – wartość pomiarowa jest niedokładna

SensorID.HH	SensorID.LL	Typ sensora	Podtyp sensora	Jednostka w Value
0x03	0x03	CO	Alphasense	1 ppb
0x05	0x04	CO2	Dynament	1 ppm
0x06	0x05	Temperature	Sensirion	0.01°C
0x07	0x05	Wilgotność	Sensirion	0.01% RH
0x08	0x06	Ciśnienie	Bosch	1 Pa